
FYB型

浮游空气尘菌采样器
使

用

说

明

书
一、原理介绍

FYB型浮游空气尘菌采样器是一种高效的多孔吸入式尘菌采样器。它根据等速采样理论设计, 采样直接, 采集头入口风速与洁净室内风速基本一致, 能更准确地反映洁净室内的微生物浓度。采样时，带尘菌空气高速通过微孔，被均匀撞击在培养皿内的琼脂表面；这些活体微生物在琼脂表面获得营养均匀和充分，在培养过程中，快速发生动态再水化过程，高速生长，从而更快得出结果。

二、使用环境

温度：10--55℃

相对湿度：10--90﹪RH

大气压力：80—110kPa

最大含尘浓度：100000000颗/ m³@0.5µm 或0.2mg/m³
三、主要特征及参数

采样头为无数微孔，使微生物均匀分布在琼脂表面，减少了尘菌重叠，降低了微生物计数误差。

采样流量：100L/min。

采样头口流速：0.38m/s  与洁净室内风速基本相同(等速采样)。

采样量可从0.001—9.999m³任意设定。

使用标准通用培养皿Φ90*15

电源：DC16.8V，充好电后可连续工作7h。

外形尺寸： Φ120*325 。

重量：3.0kg

四、结构特点说明

1．采样器由上下两部分组成，上部为采样头、培养皿座、采样泵、采样泵座、采样泵电源。下部为控制板、存储器、LCD显示器、键盘、电池组件。

2．采样器可交直流两用，仪器的后下方有电源插孔和数据线接口，当直流使用时打开开关由电池供电；当交流使用时将随机配置的16.8V电源适配器插入上述插孔，当开关未打开时此时处于充电状态，当开关打开时，由16.8V电源适配器供电并维持充电状态。

五、操作说明

1、将采样口、培养皿及外罩用消毒液消毒或紫外线灭菌。
2、按主机面板设置的功能（如图1）                 

[image: image1.png]14/09/24
15:03:26
L:0001

0000L

STAND BY




[image: image8.png]#DATE:
TIME:

DELAY-SP:
SUM-FLOW:
DELAY-SM:
DATA-CLR:
FLOW-AD] :

17/10/22

10:25:32
120 (S)
0100 (L)
0000 (S)
0000

200 075

[




 
图1

（1）开机后主界面显示（如图1），“17/10/22”表示日期，“10:25:27”

表示时间，“L：0007”表示采样序号。“STANDBY”表示此时状态为准备启动。“0000L”表示实时采样流量。

[image: image7.png]17/10/22 0
10:25:27
L:007

0000 L |
STANDBY



（2）数据查询：当处在“STANDBY”状态时按“停止”键“STANDBY”变为“QUERY”时，按“ ”,“ ”键可查询历史数据。如若在“PAUSE”状态下，需按两次“停止”键进入数据查询状态。

（3）采样：当处在“STANDBY”状态时，按“采样”键，可直接进入采样状态。当处在“QUERY”状态时按“停止”键，使其进入“STANDBY”状态，方可采样。

（4）暂停：当仪器在采样时，长按2秒“停止”键，仪器进入暂停状态，此时状态显示为“PAUSE”。如若继续采样，按“采样”键即可继续采样。如若重新采样，则在“PAUSE”状态下再次按“停止”键即可进入“STANDBY”状态，按“采样”进行重新采样。

（5）在主界面状态时，按“功能”即可进入设置界面（如图2）。


                       图2

（6）在设置界面的状态下，再次按“功能”键即可设置参数，按“”键可调节光标的位置，按“”键调整数值。按“功能”保存，按“退出”

键返回主界面进行工作。

 A、“DATE:17/10/22”是表示日期

 B、“TIME:10:25:32”是表示时间

 C、“DELAY-SP：120 (S)”是表示屏保延迟时间，单位：秒；

 D、“SUM-FLOW：0100 (L)”是表示设置的采样体积，单位：升；

 E、“DELAY-SM：0000 (S)”是表示采样延时时间，单位：秒；

 F、“DATA-CLR：0000”是表示清除数据，输入密码“1234”后，

按“功能”键即可清除全部历史数据。

G、“FLOW-ADJ”是表示调节采样风机转速的参数（出厂设置，仅

限校准使用，客户不可擅自改动）

3、注意事项：
（1）本仪器如出现故障请及时与本公司联系，切勿自行拆卸。
（2）搬动主机时，应先拔掉电源插头，要求小心平稳移动，切勿倒置，以免损坏仪器。

（3）本仪器有具有电池电量显示及保护功能：当电池电量低时，不允许进行采样操作。此时按“采样”键，电池电量符号会显示红色，需尽快进行充电。

（4）当仪器进入“屏保”状态后，现象为液晶屏黑屏，同时电源指示灯闪烁；此时，可按动除“电源”键以外的任意键，进行唤醒。（在功能设置页面下，屏保功能无效）

（5）当在采样状态下，采样体积达到设定值时，仪器会发出一声长“嘀”音进行提示，同时停止采样，进入“QUERY”状态。
六、附件：

（1） 区域的环境参数
为了保证生产质量，防止生产环境对药品的污染，生产区域空间必须满足规定的环境标准。
药品区域应以微粒和微生物为主要控制对象，同时还应对环境的温度、湿度、新鲜空气量、压差、照度、噪声等参数作出必要的规定。
药品生产洁净室（区）的空气洁净度划分为四个级别。
[image: image2.png]GB/T 16293—2010

m R A
GRIEEMR)
HAEEREABR

Al EREEORRATREARYS BERMSERBRALTFHA. THEARBOREA
HREFTHSYREAD.

WA FERRASEE




[image: image3.png]A2 100 GO EIN AR, 147 LA € SRR BB S0P TR 06 00 R M 0B B0 4 JE S A 8 09 T
EMRERTSHE A 2.8 A3,

XN= = =
X
X= =
HA2 AERARHNRER
XX

THHHH PEEH L

HA3 SERASAROTRER




（2）培养基的灭菌及准备

[image: image4.png]LER
(RBEMR)
HRBORMEAE

Bl XEREARNERETOSREORBRRE

BV T ORI KR TN 9836 T LU LT AL 46 T A O e O AR
CBUKHAE. RUERARENENCRESBORMETRE.

.2 KRR AR

L EE T
KA L W
AL
-
MK -
'u:isl.ﬁ.ll A ROATEN I pH (UK MG 7. 30,2, AT, ARALIE 4
KM REWESN 60 T EXMMAETR FHES 20 mL EXMFE 90 mmP)eh . JBEEXE
HERE.

B.2 PEBBSRECODERBORMERE

L L L

X B L SR AN SRR

LR

sk

LSS IRE A AR B pH (UK MG % 5. 60,2, w\nnyhﬁnms 5
%KM, RHEH 60 C LEXMMELRTHEES 20 mL EXMFE 90 mm® )b, MBFEER
HESN.

B3 SREFLARRARHE

WESORREFMELE 2 T8 CHRA, —RU— M N IRE R RO FERST . RABE
AT I BT R A0 4 B M A RO





[image: image5.png]W EERRARERDE L,

1 RARER
| b iy
|> 100 & 1000
I 10 000 & 500
100 000 100
300 000 & 100




[image: image6.png]GB/T 16293—2010

MW R C
(EREMIR)

HRECORHEHAER
HEEBTUF RN R P WS AR I C.1.

#C FEPEGDHNFHENEARER
HKFHT TCA X® EU CoMP %08l FDA e R
ceme BR L CGMP WRAH
Hp R (20024 8 f§ 16 B) (2008 48 2 f) (2004 4 9 H) (1998 #iT)
CFU/m* CFU/m* CFU/m* HRE/m
100 A% <1 A <1 <1 <35
BY <10 B =10 <701 000 ) —
10090 ci <100 ci <100 <10 <100
100 900 D& <200 D =200 =100 =500





洁净室（区）空气洁净度级别表
	洁净级别
	尘粒最大允许数/立方米
	微生物最大允许数

	
	≥0.5(m
	≥5(m
	沉降菌/皿
	浮游菌/立方米

	100级
	3500
	0
	1
	5

	10000级
	350000
	2000
	3
	100

	100000级
	3500000
	20000
	10
	500

	300000级
	10500000
	60000
	15
	－


注：洁净室（区）空气洁净度的测试一般以静态条件为依据。
   　摘自医药工业洁净厂房设计规范。

        质量第一   诚信为本

      开拓创新   精益求精

3

