
空气浮游细菌采样器
Air planktonic bacteria sampler

型号: FK-FYT

[image: image11.png]A B c
BT ECRAE AR

- e R

1 2015-08-04 10:18:39 100. 00L
[ 2 2015-08-04 100. 00L
[ il 2015-08-04 100. 00L
[ 4 2015-08-04 100. 00L
[ 5 2015-08-04 100. 00L
[ 6 2015-08-04 100. 00L
[ 7 2015-08-04 100. 00L





产品使用手册

Operator’s Manual

请在使用本系统之前阅读此说明书，

并将其保存好，以备将来参考。

                    目录
3

 概述

3

参照标准

3

技术特点

4

技术指标

4

结构特点

4

操作界面说明

7

上位机软件操作

10

注意事项

10

常见故障处理

10

装箱单



[image: image1.emf] 概述

FK-FYT型空气浮游菌采样器是一种高效的多孔吸入式采样器，该仪器基于安德森撞击原理，撞击速度为10.8m/s，相当于安德森采样器的第五级，可将空气中直径大于1μm的粒子全部采集。该仪器将空气通过多孔采样头吸入，撞击到Φ90mm的培养皿上，空气中的微生物即被“捕获”到琼脂培养基上，可广泛应用于制药工业、食品工业、药检所、疾病控制、卫生防疫、医院等相关行业和部门。

参照标准

药品食品生产质量管理规范  GMP。 

洁净室及相关控制环境的生物污染控制  ISO 14698-1:2003。 

技术特点 

一体成型的外壳，坚实耐用，时尚美观。 

流量控制精度高。 

316L不锈钢采样头。 

实时时钟显示。 

内置大容量锂电池，持续采样高达4小时以上。 

采样记录自动存储，方便查询，并支持USB数据导出。 

可通过内部设置进行流量校准。 

定制的上位机操作软件，方便使用。 

可选配三角支架，采样高度可调。 
技术指标

	主要参数
	参数范围
	分辨率
	精度

	流量 
	100 L/min 
	1L/min 
	优于±2.5% 

	采样体积 
	(100~9999)L 

	培养皿规格 
	（φ90 x 15）mm 

	外部电源 
	DC16.8V，2A 

	充电时间 
	<8 h 

	电池工作时间 
	>4 h 

	仪器噪声 
	<55dB(A) 

	外形尺寸 
	190*160*150（mm）长*宽*高

	单机净重量 
	2.1kg 

	功耗 
	<30 W 


结构特点
采样器主体材料有ABS塑料一体注塑而成，表面抛光后做了喷漆处理，不会产尘对周围环境造成影响，上部有多孔采样头采样不锈钢316L的材质，上面共有397个0.7mm的微孔。微孔垂直于平面无倒角，圆度高，内部光滑，以保证采样的准确性及有效性。

操作界面说明
警告：本机器使用4.3寸彩色触摸屏，使用时请勿用尖锐硬物进行屏幕操作，屏幕操作时轻触即可，请勿用力按压，谢谢配合。

开机界面

[image: image2.png]



此界面可以选择进入中文系统还是英文系统。

主界面

[image: image3.png]1




此界面显示内容有：

时钟：格式为2015-08-02-12-10-15（年-月-日-时-分-秒）

电量：电量显示为总电量的百分比，当电量低于20%时请及时充电。

采样体积：表示当启动运行时的实时采样量累计值。

流量L/MIN：设定为100L/MIN

次数：格式为A/B，A表示当前运行的次数，B表示设定次数。当A=B时运行完毕，机器停止。

存储：表示机器存储数据条数，可存储5000条，当储存至5000条而没有及时清除时，后来测量的数据会替换原先最早的数据，故此请及时导出数据并清理存储器。

[image: image4.png]


启动按键，轻触此键，采样泵运行。

[image: image5.png]


停止按键，轻触此键盘，采样泵运行停止。

设置界面：轻触此键，界面跳转至设置界面。

关于我们：轻触此键，界面跳生产厂家信息界面。

设置界面

[image: image6.png]BHEROE
ERE
HhIRRE R

RAEEFE REFRHE KT #AM




采样延时：范围0-255S，表示采样启动后延时多长时间开始计算采样量。

采样间隔：范围0-9999S，当多次采样时，中间的间隔时间。

采样体积：范围0-9999L，表示单次采样时的采样量。

采样次数：范围0-99，当设置为0时，表示持续采样。此时启动采样泵会一直运行。

流量校准：用来校正100L/Min流量。当流量降低是可增加百分比值今天增加流量，反则反之。

时间校准：用来校正系统时钟，格式请设置时严格按照****（年）**（月）**（日）**（时）**（分）**（秒），例如20150802121520.

删除数据：轻触此键将全部删除机器内部存储数据。

声明：流量调试为了系统调试和校准而设计，未经允许请勿自行设置。

关于我们界面
此界面显示的生产厂家信息，可以根据信息联系厂家。

上位机软件操作

软件的安装

打开U盘，其中有两个文件，“软件驱动”“空气浮游细菌采集系统”

安装软件驱动，双击软件驱动压缩包或解压缩该文件，双击子目录下“SETUP.EXE” 文件，点击安装，安装完成后会跳出对话框提示安装完成。

空气浮游细菌采集系统是免安装软件，双击该软件即可，界面如下：

[image: image7.png]ERIFHAERE

REBR BORE

waan: [ weRs: [ { ®os: [ i
HIER R

wREm: [ o0 i |_ma |_mw | s | e

|

GiCl





设备的连接

将附件USB线，一端链接设备，一端链接电脑

前期准备：此设备的链接需要客户自行选择设备USB匹配的串口号才能链接成功，方法有二种：

其一：在设备链接之前，点击连接，查看串口号都有几个，如COM1、COM2等，客户可记录一下，将设备与电脑链接后，重新点击连接，将比原先多出一个串口号，选择此串口号，即可链接成功。

其二：链接好设备与电脑，尝试不同的串口号点击连接并点击采集，显示数据即为连接成功。

软件的操作

当设备链接成功后，系统会自动读取设备名称、设备型号、数据条数。

点击“采集”即可在显示出机器内部数据，按照时间排列。

点击“查询”即会跳出如下对话框：

[image: image8.png]=8 Lt

I B [2015-07-05 15:43

|«

= [2015-08-05 15:43 ~]





此时需要在时间前的小框内打√，之后再选择时间段（年月日可以通过下来菜单选择，时分需要手动更改）点击确定即可查询该时间段内的采集数据。

备注：因为该查询功能与采集功能在时间的选择上有交叉，当使用采集功能时需要取消时间查询的选择，如果没有去除时间前的√号，则点击采集读取的是该时间段的采样数据。

点击“删除”即可删除全部数据

[image: image10.png]fiii’ﬁﬁﬂ};

AR



点击“导出”即可导出数据，保存格式为EXCEL格式，默认名称为“空气浮游细菌采样数据+年月日”内容如下图所示：

点击“时间设置”即可让设备时钟与电脑时钟一致。

注意事项

每次使用完毕后，须用酒精将“多孔采样头”擦拭干净，并用塑料袋套装后放置在手提箱内。

不能在采样过程中用平板或者较软的物品遮挡采样头。

安装培养皿时，使培养皿和培养皿座贴合紧密。  
常见故障处理

	常见故障
	故障原因
	处理方法

	按开关电源键，
显示屏不显示
	1.电池无电
2.开关电源键故障
	1.接入外部电源
2.返厂维修

	按键，
采样泵不工作
	1.电池电压过低
2.触摸屏幕故障
3.采样泵损坏
	1.接入外部电源
2.返厂维修
3.返厂维修
4.返厂维修


装箱单

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	空气浮游菌箱体
	台
	1
	

	2
	采样头
	只
	1
	材质316L

	3
	培养皿
	只
	2
	φ90*15玻璃

	4
	充电电源
	个
	1
	16.8V 2A

	5
	USB数据线
	根
	1
	USB2.0

	6
	产品说明书
	本
	1
	

	7
	产品合格证
	个
	1
	

	8
	U盘（上位机软件）
	个
	1
	


[image: image9.png]




_1234567890.unknown

