2XZ-B型

直联旋片式真空泵

使

用

说

明
书
目录

一、概述 …………………………………………………（1）

二、技术性能参数……………………………………… （1）
三、工作原理与结构简述……………………………… （2）

四、 使用方法和注意……………………………………（3）
五、维护与保养……………………………………………（4）

六、抽气速率曲线…………………………………………（6）

七、故障及消除方法………………………………………（7）
八、装箱单  ………………………………………………（8）

九、外形尺寸………………………………………………（8）
十、储存……………………………………………………（9）
十一、辅助配件……………………………………………（9）
注：使用前请仔细阅读本说明书后，再开机。
一、概  述

2XZ-B型旋片真空泵系双级高速直联旋片式真空泵,本泵是用来对密封容器抽除气体而获得真空的基本设备，它可单独使用，亦可作为各类高真空系统（增压泵、扩散泵、分子泵）的前级泵和维持泵、钛泵的预抽泵。可用于电真空器件制造，如电子管、电视显像管等，以及冷冻干燥行业，尤其是溴化锂空调、冰箱等制冷行业。

    该泵具有重量轻、体积小、噪声低、停泵不返油、启动容易等优点。泵上装有气镇阀，可抽除小量的可凝性水蒸汽能力。气镇阀具有延长泵油使用时间和防止泵油混水的作用，从而提高泵的性能。
 本系列真空泵适用于工业部门、科研和高等院校使用，是各种真空作业系统不可缺少的基本设备。防爆系列适合实验室、化工厂、油库等各种易燃易爆等特殊场合。

二、技术性能参数

	参数           型号
	2XZ-2B
	2XZ-4B
	2XZ-6B

	抽气速率(L/s)
	2
	4
	6

	极限压力
	分压力
	≤4×10-2
	≤4×10-2
	≤4×10-2

	（Pa）
	全压力
	≤1
	≤1
	≤1

	转速（r/min)
	1400
	1400
	1400

	电机功率（Kw)
	0.37
	0.55
	0.75

	电源电压（V)
	220/380
	220/380
	220/380

	进气口口径（mm）
	φ12
	φ12
	KF-25

	
	KF -25
	KF -25
	KF-25

	噪音（dBA）
	61
	62
	62

	容油量（L）
	1
	1.2
	2

	外形尺寸（mm)
	514×168×282
	565×168×282
	551×200×308

	毛重/净重（Kg）
	22/20
	24/22
	45/40


三、工作原理与结构简述

   2XZ-B真空泵是一种容积泵，它借助于旋片在泵腔中连续运转，泵腔被隔成两个不同容积的工作室，周期地扩大与缩小，使将气体吸进、压缩与排出，达到容器真空。
本泵是由两个工作室前后串联同向等速旋转，被抽气体由前级泵（高级泵腔）抽入，经过压缩被排出，再有少量气体排入后级泵腔（低级泵腔），再经过压缩，排出泵腔，通过排气口排出泵外，达到真空。见图(一)所示

图 (一)
[image: image1.jpg]



1.进气管 2.滤网 3.挡油板  4.进气管O型圈 5.旋片弹簧 6.旋片 7.转子    8.泵体  9.油箱 10.真空泵油 11.排气阀片 12.放油螺塞 13.油镜  14.加油螺塞 15.气镇阀  16.排气口 17.手柄 18.电机 19.电机旋向指示 20. 联轴器
图（二）

                      油泵强制进油(B型泵)

[image: image7.png]#40 #40
KF25 KF25

E
C
HEEEEEEU

1 NeREAARA

3% A B c D E F G i I K L [
2K1-6B 565 | 200 | 298 | 282 | 287 | 164 | 258 | 29 | 40 | 102 | 310 | 160





 1.油泵旋片 2.油泵转子3进油系统  4.油泵泵身 5. 低级泵盖  6. 排气阀片

7. 低级转子轴   8. 油泵排气弹簧

本泵设有油泵强制式进油装置，强制性迫使自动进油，克服了其它泵在通大气下不能工作等缺点，能保证泵腔内有足够的润滑油，大大延长泵的寿命。该型泵所有密封均采用氟橡胶，保证不漏油，不污染环境。 

四、 使用方法和注意事项
1. 开箱检查泵在运输中有无损坏，是否符合出厂要求。
2. 因出厂运输关系，真空泵腔内无泵油灌入，首先拧开加油螺塞，从加油孔加油至油镜1/2处即可（随机配一壶真空泵油）。油位过低对排气阀片不能起封闭作用，影响真空度；油位过高可能会引起喷油。泵油采用石化行业矿物油型，泵油标准号为SH0528牌号，我公司配用HFV-100，HFV-68 ，HFV-46，CG-68真空泵油。

3. 如电压是380V，按规定接上三相电源线（三相的电源线需客户另行购买，三相的电压需由专业的电工连接）三相电机要注意电机旋转方向与泵支架上的箭头方向一致。单相电机直接插上电源插座即可。
4. 泵进气管的连接方式有 KF法兰接口、宝塔接口，常规出厂配套是宝塔接口，与泵进气口的连接管道不宜过长（90厘米最为适宜）。注意：检查真空泵连接管、接头及容器有无漏气，整个管道要完全密封，否则会影响极限真空及真空泵的使用寿命。

5. 泵的工作环境：温度 5℃～40℃范围内，相对湿度小于 85%， 进气口压力 1.3×103 帕的条件下工作。如相对湿度较高，可打开气镇阀净化，可抽除少量水蒸气而不会污染泵油，延长泵油使用时间，净化完毕后请及时关死，从而提高泵的使用性能。

6. 自吸进油式真空泵，在进气口压力为 100Kpa～6Kpa 时运转,不得 超过 3 分钟。

7. 真空泵必须安装在清洁、通风、干燥的场所。

8. 下列情况之一不能使用:

(1)不能抽取含有粉尘颗粒、尘埃的气体或胶状、水状、液体及腐蚀性的物质。

(2)不能抽含爆炸性气体或含氧过高的气体。这种环境应选用我公司生产的防爆真空泵比较合适。

(3)不能在系统漏气或真空泵匹配的容器过大，长时间抽气下工作。

(4)不能作为输气泵，压缩泵等使用。

(5)此类型真空泵均是负压泵，不可用于抽正压，会导致油箱炸裂。此举非常危险，产生的一系列损失，本公司概不负责。
9. 2XZ系列真空泵是高精度产品，也不是耐腐蚀真空泵，建议配置前置过滤器（图三）或吸附阱使用，延长真空泵使用寿命。

过滤示意图  图 (三)
[image: image2.jpg]BBILIERE  KF-25F€% \ET%%‘% KF-25-F46

KF-25F4E

XZEABR




 五、维护和保养

1. 请保持真空泵的清洁，防止杂质吸入泵腔内。建议配置前置过滤器图（三），该过滤器起缓冲、过滤等作用。
2. 保持油位。不同种类或牌号的真空泵油，不可混合使用，如遇污染请及时更换。

3. 如水分或其它挥发性物质进入泵腔内，可打开气镇阀净化。如影响极限真空，请及时换油。
4. 如遇泵的噪声增加或突然咬死，应立即切断电源，进行检查。请（参考 6、故障及消除方法）

5. 该系列泵拆卸顺序:
(1) 放油。

(2) 松开进气管压板螺钉，拔出进气管。

(3) 松开气镇阀压板螺钉，拔出气镇阀。

(4) 松开油箱四个螺钉，拆下油箱。

(5) 拆下防护盖，拆除支座与泵连接的内六角螺钉,松开泵联轴节紧固螺钉,抽出泵体总成,拆下泵体部件，电机拆否视好坏而定。
(6) 拆下排气大方盒、小方盒、排气阀片和排气弹簧。卸下油泵盖取出油泵旋片,松开两端泵盖螺钉,小心拆下两端泵盖,抽出高、低级转子及旋片。旋片、转子磨损，应予以检查，修理或调换。
(7) 用清洁剂清洗各部件、疏通油孔待装。

6. 该系列装配顺序：
(1) 旋片装上旋片弹簧，插入转子槽内后，先将高级转子装入泵体 ，装上高级泵盖、圆柱销、螺钉、平键、套上轴套，用手旋转，应无滞阻和明显轻重感觉。
(2) 参照 6.1 安装高级转子方法，装上低级转子。用泵的联轴器手盘旋转多次，应无滞阻和明显轻重感觉。

(3) 装上进油装置等部件。
(4) 装回排气阀片、大方盒、挡油板等零件。
(5) 装泵体、平键、联轴器重新装回支座上。
(6) 装油箱，气镇阀、进气管螺丝固定。（注意：检查垫片及O型圈是否完好）
(7) 再从加油孔处加油至油镜1/2处，拧上放油螺塞。
(8) 开启电源，即可使用。
7. 泵油
(1) 检查真空泵的泵油
① 为确保真空泵的性能和使用寿命，必须确保使用清洁干净及适量的泵油，泵油的更换周期因泵的工况而定，必须做到定期检查。
② 油位检查：真空泵工作时，泵油液位应始终保持在油镜的1/2处，若泵油液位高于油镜，应拧开放油螺塞放出多余的泵油。若泵油液位低于油镜，则应及时补充泵油，或及时更换泵油。
③ 油品检查：观察泵油颜色，正常泵油是清洁和透明的，若泵油颜色变暗或浑浊时，需立即更换真空泵油。
(2) 泵油的更换
① 如吸入水分、有机溶剂或腐蚀性气体，对泵的使用寿命有一定影响，需及时更换泵油。
② 真空泵的真空度随运行时间不断下降，需及时更换泵油。
③ 新泵初次使用，第一次更换泵油时间建议在泵运200-300小时左右进行，第二

次更换泵油时间建议在500小时左右。
④ 在低压下抽除清洁气体时，建议每2000小时左右更换一次泵油。
⑤ 如果真空泵在高于3000Pa的高压力下长时间运行，泵油消耗比较大，应随时关注泵油液位，并及时补充泵油。
▲  警告：真空泵工作一段时间后，由于油的分解和抽入的介质，泵油中存在危害性物质，必须确定危害的性质，采取必要的安全防护措施，才能对泵内泵油进行更换处理。

    ▲  警告：切勿在真空泵温度较高的情况下换油，必须等真空泵冷却至低于40℃的温度时方可换油，并穿戴合适的防护服。
▲  警告：本公司随泵配置的是专用真空泵油（牌号HFV-68），切勿与其它牌号泵油混合使用，方能保证真空泵的可靠运行，达到真空泵的性能指标。

   (3) 泵油的更换方法

    ① 在环境温度较低时，先启动真空泵，使油温升高、变稀，然后停泵，切断电源。
② 拧开14加油螺塞（图一）。
③ 再用板手拧开12放油螺塞（图一），让泵油排出至装废油的容器。

    ④ 略微抬高电机端，让泵油充分排出。
⑤ 再将放油螺塞拧紧。

    ⑥ 从加油口加入清洁的泵油至油镜（图一）1/2处。

    ⑦ 旋上14加油螺塞，换油完成。
六、抽气速率曲线
[image: image5.png]



七、故障及消除方法

	故障现象
	产 生 原 因
	消 除 方 法

	真空度不佳
	1.油量不够，油已污染
	增加新油或更换油

	
	2.进气口,气镇阀密封圈损坏，或管道连接漏气
	调换O型密封圈，排除漏气部位

	
	3.排气阀片损坏
	调换排气阀片，将阀片放回原位

	
	4.油路阻塞
	检查止回阀弹簧开启是否失灵，油路是否堵塞

	
	
	

	
	5.吸入气体温度过高,泵油温升过高（雾化）
	检查油路是否阻塞，改善通风，降低 被抽气体温度

	
	6.旋片、定子磨损，旋片弹簧断裂
	进行大修，调换零件

	运行故障
	1.油路阻塞，泵腔内无泵油润滑干磨
	检查进油系统，油脏应先换油，严禁敞通大气使用

	
	2.泵腔内有异物杂质，化学物质及溶液吸入
	拆开泵大修，清洗，建议配置如图(三)

	
	3.接线错误,缺相或地线有误
	检查、纠正

	漏 油
	1.油箱垫，放油塞密封不严
	拧紧密封螺钉或更换油箱垫片

	
	2.油镜漏油
	拧紧油镜或更换垫片和油镜

	
	3.泵轴骨架油封磨损或腐蚀
	更换油封

	异常噪音
	1.电机内风叶碰到罩壳
	修正风扇，罩壳位置

	
	2.油路阻塞，泵腔内无泵油润滑干磨
	进油油孔有否阻塞，油过脏,应换油

	
	
	

	
	3.泵与电机联轴器松动
	调整紧固联轴器锁紧螺钉

	
	4.电机故障
	更换电机或保养修理

	
	5.旋片弹簧折断
	拆开泵腔，调换旋片弹簧

	
	6.泵腔内有异物，转动不正常
	拆开泵清洗，清除杂质

	
	7.各部件紧固螺钉松动
	检查各部件，紧固螺钉

	返 油
	1.油泵供油系统单向阀损环
	进气口装电磁真空充气阀和电磁真空充气压差阀

	
	
	

	喷 油
	1.泵内存油量过多，油位过高
	放出多余油量，使油位至油镜的 1/2

	
	2.敞通大气使用
	严禁敞大气使用

	
	3. 减雾器中有泵油或杂物
	检查并予以清除

	
	4.抽的气体中水分较多，油乳化
	及时更换真空泵油

	真空泵不运行
	1.泵体、电机发热
	检查真空泵有无卡死，应立即切断电源，停止使用

	
	2.发出嗡嗡的声响，真空泵不工作
	


八、装箱单

	类 别
	名   称
	规格型号

	主 机
	真 空 泵
	2XZ-2B
	2XZ-4B
	2XZ-6B

	
	
	1
	1
	1

	
	真空泵油（HFV-68）
	1
	1
	1

	文 件
	使用说明书
	1
	1
	1

	
	合格证书
	1
	1
	1

	
	产品保修单
	1
	1
	1


九、外形尺寸
[image: image3.png]#s0
i
1
1
1

E
s
G





	型  号
	Ａ
	Ｂ
	Ｃ
	Ｄ
	Ｅ
	Ｆ
	Ｇ
	Ｈ
	Ｉ
	Ｊ
	Ｋ
	Ｌ
	Ｍ

	2XZ-2B
	486
	176
	270
	226
	94
	140
	94
	250
	90
	132
	20
	244
	267

	2XZ-4B
	526
	176
	270
	226
	134
	180
	134
	250
	90
	132
	20
	244
	267


[image: image6.png]i (L/s)

2XZ-6B

2X7-4B

2X7-2B





十、贮     存
泵应贮存在相对湿度不超过80%，无腐蚀气体，通风良好的室内。

十一、辅助配件
一、用户在使用真空泵时，有时产生排气喷油、冒白烟现象，其原因有二:
1、  油位太高:油位超过油镜中线。
2、  整个系统不密封，接头漏气。

二、解决排气喷油、冒烟现象方案:
1 、 油位在油镜中可见即可,不能超过油镜中线。
2、  系统要密封，接头要紧配不能漏气。
3、  建议在排气端配置一个油雾过滤器，按以下示意图：

[image: image4.jpg]KF-254 01





PAGE  

