
2XZ-25B
直联旋片式真空泵

使

用

说

明

书
	
	目     录
	

	
	前  言……………………………………………
	1

	1
	概  述……………………………………………
	2

	2
	技术性能指标……………………………………
	2

	3
	工作原理与结构简述……………………………
	3

	4
	真空泵外形尺寸…………………………………
	4

	5
	真空泵的搬运与安装……………………………
	4

	6
	真空泵的运转……………………………………
	6

	7
	真空泵的维护与保养……………………………
	8

	8
	故障及消除办法…………………………………
	10

	9
	装箱清单…………………………………………
	12

	10
	真空泵的贮存……………………………………
	12


	使用前，请仔细阅读

本说明书后，再开机


前  言

Ⅰ  使用须知
◎  请您仔细检查收到的产品是否与您订购的产品一致，主机、合格证和使用说明书等是否齐全，运输过程中是否有损坏。

◎  使用本产品前，请您务必仔细阅读此说明书，按产品的操作规程进行操作。

◎  产品（包括说明书）持续在改善，以后若有任何改动，恕不另行通知。

Ⅱ  注意事项

◎  注意：本产品电压均为380V,电源线需客户另行购买。

▲  警告：电源连接必须由具有相应资质的电工人员按电力设备技术标准和布线规定正确操作。

▲  警告：请不要在泵的周围放置有碍通风的障碍物，以避免异常温升而造成烫伤或火灾等。

◎  注意：启动真空泵前，必须保证电机有效接地，并连接适当额定值的电机保护开关（这项很重要）。

◎  注意：2XZ系列真空泵的使用环境温度为5-40℃，禁止在恶劣环境下使用。

▲  警告：真空泵在运行中，排气口必须保持畅通，不得以任何方式堵塞或限制排气口气流。一些专用的配件，如油雾过滤器等，可谨慎使用。

▲  警告：真空泵在运转前应检查泵油油位，禁止在真空泵没有加油或缺油的情况下使用，否则会造成真空泵损坏。

▲  警告：真空泵在长时间运转过程中或者刚刚停止运转时，泵身与电机的表面温度较高，请不要触摸泵身与电机，以免烫伤。

▲  警告：真空泵严禁抽除有毒、有腐蚀性及易燃易爆气体。真空泵严禁在有爆炸危险及有易燃易爆物品的场所使用，以避免引起爆炸或火灾。

▲  警告：检查、修理真空泵时，必须切断电源再进行操作。

◎  注意：真空泵抽除含少量粉尘、可凝性气体时需安装相适应的附件，否则会造成真空泵的失效或性能急剧下降。

▲  警告：请不要将真空泵倒置，不要让泵体受到冲击和破坏。

▲  警告：此类型真空泵均是负压泵，不可用于抽正压，会导致油箱炸裂。此举非常危险，产生的一系列损失，本公司概不负责。
1、概 述

2XZ系列旋片式真空泵系双级高速直联旋片式真空泵，本泵是用来对密封容器抽除气体而获得真空的基本设备，它可单独使用，亦可作为各类高真空系统的前级泵和预抽泵。

    该系列泵具有低噪声、停泵不返油、启动容易等优点，泵上装有气镇阀，可抽除少量的可凝性蒸汽。本泵不能抽除含氧过高的、有腐蚀性的、有爆炸性的、有毒的、以及含有颗粒尘埃的气体，也不能作压缩泵、输气泵使用。

本系列泵适用于工业部门、科研和高等院校使用，是各种真空作业系统不可缺少的基本设备。

技术性能指标

	参数           型号
	2XZ-25B

	抽气速率（L/s）
	25

	极限压力（Pa）
	分压力
	4×10-2

	
	全压力
	≤1

	转 速（r/min）
	50Hz
	1400

	
	60Hz
	1700

	工作电压（v）
	380

	电机功率（kw）
	3

	进出气口接头
	KF-40

	用油量（L）
	5.5

	泵油温升（℃）
	≤55

	外型尺寸（mm）
	805*300*450

	噪音  dB(A)
	≤63

	毛重/净重（kg）
	95/90


说明：1 在正常情况下，泵的几何抽速为等于名义抽速的1～1.2倍。

2 在正常情况下，泵的最高工作温度是最高环境温度与泵自身最高温升的和。

3、工作原理与结构简述

该泵是一种容积泵，它借助于旋片在泵腔中连续运转，使泵腔被旋片分成两个不同区域的容积周期地扩大与缩小，使将气体吸进、压缩与排出，达到容器被抽真空。

本泵是由两个工作室前后串联同向等速旋转，被抽气体由进气口进入前级泵泵腔抽入，经过压缩被排出或排入后级泵腔，再经过压缩，排出泵腔，通过排气口排出泵外。进气口内安装有止回阀，停机后止回阀关闭，确保泵内气体不会倒流入容器。

对泵腔润滑的供油方式采用油泵强制式进油。泵在进气口压力100kPa-6kPa时可连续运转。泵的排气口有油雾排出，如条件允许，请用户在排气管口接上真空胶管把雾气引向室外或在排气口加装油雾过滤器。外形结构见图（一）。
[image: image1.jpg]14

13

12

11

10

g

T - g

B wl . REOK ®
B e mmr e S PrRERRE
HEREIREEP KD o)
swEm ey EHEPRE
e N BONOB2Z82T





图 (一)   

4、真空泵外形尺寸
[image: image2.png]#40

=}

et





	型  号
	Ａ
	Ｂ
	Ｃ
	Ｄ
	Ｅ
	Ｆ
	Ｇ
	Ｈ
	I
	J
	K

	2XZ-25B
	805
	480
	220
	410
	450
	95
	300
	45
	50
	170
	300


5、真空泵的搬运与安装

5.1  真空泵的搬运

◎  注意：真空泵配有吊环螺钉，用于搬运。当使用起吊设备和搬运时，必须用绳索可靠地固定，切不可疏忽大意。
▲  警告：真空泵只有在停止运转且断开电源后才能移动。

▲  警告：泄漏的油液有使人滑倒的危险，移动前请检查真空泵是否漏油。

5.2  真空泵的安装

◎  真空泵的安装场地选择应考虑：①方便安装、维护、拆卸等作业；②良好的通风条件；③方便电源接线；④方便真空泵进出气管路的连接。

▲  警告：真空泵应水平安装，严禁倾斜安装；真空泵倾斜安装会造成泵的振动放大，噪声加大，内部的油润滑故障，甚至导致真空泵的损坏。

5.3  真空泵油的加注

◎  本真空泵交付时泵腔内已加注泵油。

◎  如需加注泵油：拧开3加油螺塞（图一），按要求注入泵油，加油时应加至2油镜（图一）三分之二处，加注完毕后拧紧加油螺塞。

◎  建议用户使用本公司的专用泵油（牌号CG-68），使用其它泵油，可能导致真空泵工作不稳定，影响真空泵的工作寿命。

◎  真空泵运转过程中，油面应在油镜可见。

▲  警告：若加油高过油镜，应放松1放油螺塞（图一），放出适量泵油，让油位处于油镜可见。油量过多或不足，真空泵的性能就会下降，甚至可能出现故障。

▲  警告：注油前必须停止真空泵运转，且4排气口（图一）不能堵塞，防止注油时油从加油口溢出。

▲  警告：禁止不同牌号的真空泵油混合使用！

5.4  真空泵电源的接线

◎  2XZ-25B真空泵使用380v电源，将电源线连接至电机，短暂起动，检查电机转向，应符合12电机转向标识（图一）的方向。

5.5  真空系统（气路）连接

◎  真空泵系统连接采用国际标准KF快卸接口，连接真空泵与被抽容器间的管道就尽可能与进气口通径一致。连接的管道应尽可能短，良好的真空密闭性对于真空泵的极限压力非常重要。

◎  真空泵的排气口管道尽可能与排气口通径一致，排气管道安装时应坡度向下，以防止凝聚物流回真空泵而污染泵油；并注意定期清理排气管道中长期积聚的油，防止排气管道堵塞。如排气管道坡度向上，则必须安装凝聚物捕集装置。

◎  真空泵是高精度产品，也不是耐腐蚀真空泵，建议配置过滤器使用。（详见12辅助配件）当真空泵用于固定容器，请参见图（二）连接方式。

▲  警告：千万不要使用有阻塞的或狭窄的管道，在确保真空泵使用前管路畅通。
[image: image3.jpg]II
. ~® T s 007
XA,
KRR
e 029.0.0.0:0-0.9, 0.0
o 0.0.0.0. 0. 0’0’0""0’0” -

2N
L1 L ST T T





1 抽真空容器  2 真空连接管  3 真空表  4 三通  5 滤网

6 过滤器  7 真空泵  8 排气管  9 放水螺塞   注：h≈3/5L

图 (二)   过滤示意图

6、真空泵的运转
6.1  运转前必须的检查
◎  检查真空管路是否完整连接并密封。

◎  检查排气通道是否畅通，不得在封堵排气口的情况下启动。

◎  泵体油箱内的注油量是否合适。

◎  电机是否有效接地。

◎  电机所接电源是否与铭牌上的电压频率相一致。

6.2  真空泵的运转

◎  接通电源，真空泵开始运转

▲  警告：运转过程中，若泵的噪声增加或突然咬死，应立即切断电源，进行检查。（参考8、故障及消除方法）

6.3  真空泵的一些说明

◎  泵的工作环境：温度5℃～40℃范围内,相对湿度不大于85%，进气口压力1.3×103 Pa的条件下工作。真空泵均装有气镇阀。如相对湿度较高，可打开气镇阀净化，可抽除少量水蒸气而不会污染泵油，延长泵油使用时间，净化完毕后及时关死。从而提高泵的使用性能。

◎  真空泵必须安装在清洁，通风、干燥的场所。
▲  警告：2XZ系列真空泵在下列情况均禁止使用：①抽吸含有颗粒,尘埃的气体或胶状、水状、液体及腐蚀性的物质。②抽吸含爆炸性气体或含氧过高的气体。这种环境应选用我公司生产的防爆真空泵比较合适。③系统漏气及真空泵匹配的容器过大，在长期抽气下工作。④作为输气泵，压缩泵等使用。

6.4  气镇阀的使用

◎  当真空系统无可凝性气体时，7气镇阀（图一）应处于关闭状态（旋转手柄指向C位），如果打开气镇阀，就会造成极限压力上升（即真空度降低）现象。

◎  当真空系统含有可凝性气体时，打开7气镇阀（图一）（旋转手柄指向Ⅰ位），此时可抽除真空系统中少量的可凝性气体，待真空系统压力降到一定数值时，再关闭气镇阀进行正常抽气。

◎  当真空泵工作在较低的环境温度下，可凝性气体可能溶解于泵油中， 泵油可能变质，从而影响真空泵的性能，还有可能腐蚀真空泵的零部件。因此在抽气过程终止后不要立即停泵，必须使真空泵在气镇阀打开和进气口关闭的情况下继续运转，直至溶解在泵油中的可凝性气体充分分离出去为止。

◎  建议：抽含少量可凝性成分的气体，打开气镇阀运转30分钟。

◎  真空泵抽速特性曲线见图（三）。

[image: image4.jpg]& (L/s)

40
36
32
28
24
20
16
12

I 2X7-30B
dusl s - 2X7-25B
i ———— 2X7-15B
102 10% 100 10° 10° 10° 10* 10°
51 (Pa)

FSE





图 (三)   

6.5  真空泵的停止工作

▲  警告：真空泵在运行时及停泵后1小时内，真空泵的表面温度可能会很高，严禁接触电机各真空泵的表面，以免烫伤。

◎  真空泵在正常情况下工作，完成后可直接停止工作。内置自动防返油装置，防止返油，保证容器（真空室）清洁。

◎  使用后，可能长时间不再用泵时，应盖住进气口和排气口，避免灰尘等杂物进入泵体。

◎  长时间未用的真空泵，气体会吸附在泵油中，再次使用真空泵时，可将真空泵在10进气口（图一）关闭与7.气镇阀（图一）开启的情况运转约30分钟，将被吸附的气体除去后即可恢复真空泵的正常使用。

7、真空泵的维护与保养
▲  警告：检查前请务必切断真空泵的电源，检查过程中也不能接通电源，否则有受伤的危险。

▲  警告：真空泵在运行时及停泵后1小时内，真空泵的表面温度可能会很高，严禁接触电机各真空泵的表面，以免烫伤。

7.1  检查真空泵的泵油

◎  为确保真空泵的性能和使用寿命，必须确保使用清洁干净及适量的泵油，泵油的更换周期因泵的工况而定，必须做到定期检查。
◎  油位检查：真空泵工作时，泵油液位应始终保持在2.油镜（图一）可见，若泵油液位高于油镜，应拧开1.放油螺塞（图一）放出多余的泵油。若泵油液位低于油镜，则应及时补充泵油。
◎  油品检查：观察泵油颜色，正常泵油是清洁和透明的，若泵油颜色变暗或浑浊时，需更换泵油。

7.2  泵油的更换

◎  如果吸入大量水分、有机溶剂或腐蚀性气体，需及时更换泵油。

◎  真空泵的真空度随运行时间不断下降，需及时更换泵油。

◎  新泵初次使用，第一次更换泵油时间建议在泵运行100小时左右进行。

◎  在低压下抽除清洁气体时，建议每2000小时左右更换一次泵油。

◎  如果泵在高于3000Pa的高压力下长时间运行，泵油消耗比较大，应随时关注泵油液位，及时补充泵油。

▲  警告：真空泵工作一段时间后，由于油的分解和抽入的介质，泵油中存在危害性物质，必须确定危害的性质，采取必要的安全防护措施，才能对泵内泵油更行处理。

▲  警告：有存在危害性物质的前提下，首先确定危害的性质，并遵循适合的安全操作规程进行操作。如潜在的危险仍然存在，在任何维护工作开始前，必须将真空泵进行去污染处理。

▲  警告：切勿在真空泵泵温较高的情况下换油，必须等真空泵冷却至低于50℃的温度时方可换油，并穿戴合适的防护服。

▲  警告：本公司随泵配置的是专用泵油（牌号CG-68），切勿与其它牌号泵油混合使用，方能保证真空泵的可靠运行，达到真空泵的性能指标。
7.3  泵油的更换方法

① 在环境温度较低时，先启动真空泵，使油温升高、变稀，然后停泵，切断电源。

② 拧开3.加油螺塞（图一）。
③ 再用板手拧开1.放油螺塞（图一），让泵油排出至装废油的容器。
④ 略微抬高电机端，让泵油充分排出。

⑤ 换油前，再将加油螺塞和放油螺塞拧入。
⑥ 再接通电源先启动真空泵，从进气口缓缓加入少量清洁的泵油，对泵芯进行冲洗。

⑦ 重复②③④再次放油。

⑧ 拧紧1.放油螺塞（图一）。
⑨ 从加油口加入清洁的泵油至2.油镜（图一）三分之二处。

⑩ 旋上3.加油螺塞（图一）并拧紧，换油完成。

7.4  清洁进气管滤网

◎  进气管（8.进气口/图一）内设置有过滤网，可以防止颗粒状物质进入泵腔，从而降低泵的零部件的磨损，减轻泵油的污染。当一定数量的颗粒状物质堵在滤网时，泵的抽速会下降。因此，要根据使用情况的不同，定期对滤网进行清洗。如有损坏，应及时更换。

◎  需要清洗时，将滤网从进气管中取出，清洗干净，再用压缩空气或风机吹干，然后放回重新使用。
7.5  异常噪声、异常振动检查

◎  检查真空泵外表紧固件有无松动。
◎  检查泵的固定螺栓螺母有无松动。

◎  进出气管连接管道有无松动。
◎  若有松动，进行紧固。若无松动，异常噪声、异常振动来自真空泵内部，严重的话，真空泵需要维修。
7.6  清理电机风扇罩

◎  电机风扇罩必须保持清洁。如果流经电机的气流受阻，电机和真空泵会出现过热现象。
◎  清理电机风扇罩，首先切断电源，必要时拆下风扇罩进行清理。

8、故障及消除办法

真空泵确需维修时，可以返回本公司进行维修。或联系本公司销售人员，由售后服务人员指导下客户自行修理。
	故障现象
	造成原因
	处理办法

	启动困难
	油的粘度高
	保持室温在 10℃以上，或换油。

	
	电机问题
	换电机

	
	接线有误
	检查和更换接线

	
	电机问题
	与供货商联系。

	达不到

极限压力
	气镇阀处于打开状态
	关闭气镇阀

	
	进气管连在了排气口上
	正确连接进气管到进气口

	
	进气管太细
	换口径大的进气管

	
	排气管比排气口口径小
	换适合的排气管

	
	真空系统漏气
	排除真空系统漏点

	
	防返油装置有问题
	卸下防返油装置，然后修理

	
	用油有误
	使用专用高速真空泵油

	
	油被污染及油量不足
	换新油或加油

	
	油路被堵
	拆卸泵组件进行修理

	
	轴的油封损坏
	换油密封圈和密封套

	
	旋片安装错误
	重新正确安装

	
	排气阀片损坏
	更换排气阀片

	
	真空计损坏
	修复后使用

	抽气速度慢
	进气管和排气管口径太小或管道太长

	更换合适的进、排气管道

	
	油被污染
	更换泵油

	
	防返油阀损坏
	修理防返油截止阀

	
	进气口的过滤网被堵住
	清洗过滤网

	
	用油有误
	使用专用油

	
	真空系统漏气
	修理漏气部件

	
	泵的抽速太小
	选择抽速适当的泵

	油色变暗且混浊
	油被污染
	换油或对油进行净化

	
	用油有误
	清洗泵后使用专用泵油

	
	泵工作时油量不够
	给足泵油

	
	出现真空泄漏
	排除漏点

	停泵后真空系统立刻恢复到大气状态
	真空系统漏气
	修理漏气部件 

	
	防返油阀损坏
	修理防返油阀

	运转声音异常
	联轴节损坏
	换新的联轴节

	
	缺油
	添加油

	
	油泵损坏
	修理或更换油泵

	
	旋片损坏
	拆泵更换旋片

	
	电机轴承有问题
	修理电机

	油量消耗过高
	放油塞的 O 型圈损坏
	更换新的 O 型圈

	
	油封安装错误或损坏
	换新油封并注意油的供给路线

	
	油封套损坏或受腐蚀
	更换新的油封

	
	进气口或出气口漏气
	更换新 O 型圈

	
	油箱和壳体之间的垫片漏油
	更换垫片

	真空系统

被油污染
	蒸汽返流到真空管道内
	清洗泵后更换专用泵油

	
	油的蒸汽压有误
	清洗泵后更换专用泵油

	
	停泵时，有返油现象
	检查修理防返油系统

	
	防返流阀板的部件损坏
	更换新的部件

	
	进气口底部的密封部件损坏或被腐蚀
	更换进气口密封件

	泵温过热
	缺油
	添油

	
	进气管接到了排气口上
	正确连接进气管到进气口

	
	油供给管道受堵
	拆泵，清洗，然后换油

	
	油泵问题
	修理或换油泵

	
	室温超过 40℃
	降低室温

	
	工作气体温度太高
	改变工作程序

	排气口冒烟
	油装的太多
	减小油量

	
	气镇阀开着
	关闭气镇阀

	
	真空系统漏气
	排除真空系统漏点

	
	泵排气阀片损坏
	更换新排气阀片


9、装箱清单
	序号
	类别
	名称
	数量

	1
	主机
	真空泵
	1

	2
	文件
	使用说明书
	1

	3
	文件
	检验合格证
	1

	4
	文件
	质量三包单
	1


10、真空泵的贮存

真空泵贮存在相对湿度不超过80%场所，保护好进气口和出气口，防止异物进入真空泵。周围环境：①没有腐蚀性和易燃易爆的气体；②必须放置在室内，且通风良好；③避免日照直射；④远离热源体；⑤无灰尘；⑥无霜。

▲  警告：请不要将真空泵倒置，不要让泵体受到冲击，否则会使真空泵遭受破坏。


