单路称重变送器

      使用说明书           U-BSQW-CN1
一、产品概述

单路称重变送器结构简单，使用方便，工作可靠，体积小巧，两端使用航插的连接方式，可方便的嵌入各种应用系统。

二、产品图片

[image: image1.png]



三、产品特点

•输出类型： 0-±5V、0-±10V、0-20mA、4-20mA

•连接1只传感器
•外形尺寸：64×58×35（mm）

技术指标：

•电源：12VDC 、24VDC

•传感器激励电源：8VDC、12VDC

•放大倍数：大约280-2500

•精度：优于0. 3%FS

四、使用说明

[image: image2.png]N





注意：   红色—传感器激励电源正端     黑色—传感器激励电源负端

         绿色—传感器输出信号正端     白色—传感器输出信号负
两端航插及其对应的接线

输出端：（四芯航插）

	航插对应脚
	   1脚
	   2脚
	   3脚
	4脚

	电缆对应颜色
	    红色
	   黑色
	    绿色
	      

	定义的功能
	   电源正
	电源负（公共地）
	   信号输出
	     空脚


输入端：（五芯航插）

	航插对应脚
	   1脚
	   2脚
	     3脚
	   4脚
	5脚

	电缆对应颜色
	    红色
	   黑色
	    绿色
	    白色
	

	定义的功能
	传感器激励  电源正
	传感器激励  电源负
	传感器输出  信号正
	传感器输出  信号负
	空脚


调试说明

出厂时，放大器的增益按2.0mV/V的灵敏度进行调整
零点调整

首先使系统处于空载状态，调节标记“
Z”即10KΩ的电位器，调整零点的偏移。用万用表测量输出端，让示值尽量靠近“0”点。

放大倍数调整

将系统加载一定重量值(推荐范围：20%~100%FS)，根据所加载重量与最大称量值的比例关系计算输出电压值，用数字万用表监测输出，旋转标记“S”即100Ω的电位器调整放大器增益。

3） 复检

使系统处于空载状态，测量零点输出；加载一定重量值，测量输出电压是否符合预期的放大

倍数。如果不符，请重复步骤1、2再次调整。

注意：调整结束后要将电位器的调整端用胶（指甲油等）固定，防止震动等因素改变电位器的电阻值。

