
轮辐拉压力称重传感器

      使用说明书           U-LCLY-CN1

[image: image1.jpg]® CFBLY#4RHIE N R 2R

RRS5Ag

BAORHR ARG, RAEIE
HEE. MRS, BES, RENE, DEHEN
BEFHA

FERFILRGHAGNRBRER. Hl
#. HARSEREE. NANTYBDLNRESY
54,





[image: image2.jpg]



	量程
	ΦA
	ΦB
	ΦC
	M
	H
	H1
	H2
	ΦD
	ΦC

	200-700kg
	88
	72
	22
	M12×1.75
	34
	31
	7.2
	8-Φ11
	8-Φ7

	2-5t
	105
	89
	32
	M16×1.5
	37
	34
	7.2
	8-Φ11
	8-Φ7

	10-20t
	120.6
	101.8
	39
	M32×1.5
	53.5
	41
	10.5
	8-Φ14
	8-Φ9

	30t
	141
	116.8
	50.4
	M40×1.5
	57.2
	50.8
	11
	8-Φ18
	8-Φ11


	量程
	ΦA
	ΦB
	ΦC
	M
	H
	H2
	ΦD
	ΦD1

	40-60t
	208
	174
	95
	M64×3
	70
	15
	16-Φ20
	16-Φ13

	80-100t
	280
	230
	120
	M76×3
	90
	20
	16-Φ30
	16-Φ17

	150-200T
	380
	230
	
	M100*3
	170
	
	
	


技术参数
	参数
	单位
	技术指标
	参数
	单位
	技术指标

	灵敏度
	mV/V
	2.0±0.05
	灵敏度温度系数
	≤%F·S/10℃
	±0.03

	非线性
	≤%F·S
	±0.03
	工作温度范围
	℃
	-20～+80

	滞后
	≤%F·S
	±0.03
	输入电阻
	Ω
	750±20

	重复性
	≤%F·S
	±0.03
	输出电阻
	Ω
	700±5

	蠕变
	≤%F·S/30min
	±0.03
	安全过载
	≤%F·S
	150% F·S

	零点输出
	≤%F·S
	±1
	绝缘电阻
	MΩ
	≥5000MΩ(50VDC)

	零点温度系数
	≤%F·S/10℃
	±0.03
	推荐激励电压
	V
	10~15


接线方式：

传感器四种颜色：  红色：电源正

                  黑色：电源负

                  绿色：输出正

                  白色：输出负

变送器三种颜色：  红色：电源正

                  黑色：电源负、共地负

                  绿色：输出

五芯插头：1.红色：电源正

          2.黑色：电源负

          3.绿色：输出正

          4.白色：输出负 

          5.空

四芯插头：1红色：电源正

          2黑色：电源负、共地负

3绿色：输出

4.空

最初产品：红 电源正   蓝 电源负  黄：信号正，白信号负 


