
柱式称重传感器

                 使用说明书           U-LCS3-CN1

[image: image1.jpg]= CFBLZiECh E N1 iR Rk E:

HA5RE

EEBBRBERSWE, AHEES. BE
. BERGFHA

FERRFRER. HARETLAD LIRS
EETEET





[image: image2.jpg]MRS

paaill
== 7 2
e [




	量程
	ΦA
	B
	ΦC
	D
	E
	M

	0.2-0.7t
	44
	88
	28
	56
	26
	M16×1.5

	1-5t
	58
	112
	38
	68
	44
	M24×1.5

	10t
	84
	160
	60
	103
	58
	M36×4


技术参数

	参数
	单位
	技术指标
	参数
	单位
	技术指标

	灵敏度
	mV/V
	2.0±0.05
	灵敏度温度系数
	≤%F·S/10℃
	±0.05

	非线性
	≤%F·S
	±0.05
	工作温度范围
	℃
	-20～+80

	滞后
	≤%F·S
	±0.05
	输入电阻
	Ω
	350±20

	重复性
	≤%F·S
	±0.03
	输出电阻
	Ω
	350±5

	蠕变
	≤%F·S/30min
	±0.05
	安全过载
	≤%F·S
	150% F·S

	零点输出
	≤%F·S
	±1
	绝缘电阻
	MΩ
	≥5000MΩ(50VDC)

	零点温度系数
	≤%F·S/10℃
	±0.05
	推荐激励电压
	V
	10~15



